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РЕШЕНИЕ № ТО002/06/105-172/2021

11 февраля 2021 года			            	                         г. Уфа, ул. Пушкина, 95
  
Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Башкортостан по контролю в сфере закупок 

УСТАНОВИЛА:

В адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Башкортостан поступила жалоба ООО «АйТи МЕД» (вх. 1635) 04.02.2021 года на действия Государственного казенного учреждения Управление материально-технического обеспечения Министерства здравоохранения Республики Башкортостан и Государственного казенного учреждения Республики Башкортостан "Республиканский центр торгов" при осуществлении закупки № 0801500001121000011 «Микроскоп операционный (национальный проект "Здравоохранение")».
По мнению Заявителя, Заказчиком нарушен Федеральный закон от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее  - Закон о контрактной системе), а именно документация составлена не в соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации.
Жалоба подана в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе.
Информация о поступлении жалобы в соответствии с ч.1 ст.106 Закона о контрактной системе размещена в единой информационной системе.
В соответствии с выданным Башкортостанским УФАС России уведомлением о приостановлении процедуры определения поставщика до рассмотрения жалобы по существу и запросом необходимой информации, Заказчиком и Уполномоченным учреждением представлена информация по закупке № 0801500001121000011.
Комиссия Башкортостанского УФАС России (далее - Комиссия) изучив и рассмотрев представленные материалы дела, установила следующее.
Заявитель в жалобе указывает, что Заказчик под совокупность требований Технического задания соответствует товар единственного производителя – Haag Streit, микроскоп модели HS 5-1000.
В соответствии с п.1 ч.1 ст. 33 Закона о контрактной системе в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В описание объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования или указания влекут за собой ограничение количества участников закупки. Допускается использование в описании объекта закупки указания на товарный знак при условии сопровождения такого указания словами "или эквивалент" либо при условии несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, либо при условии закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование.
Согласно ч.2 ст. 33 Закона о контрактной системе документация о закупке в соответствии с требованиями, указанными в части 1 настоящей статьи, должна содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям. При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться.
Комиссией установлено, что Заказчику требуется:
	№ п/п
	Наименование параметра
	Ед. изм.
	Требуемое значение

	1. 
	Микроскоп операционный (Национальный проект «Здравоохранение»)
	шт
	1

	1.1. 
	Общие сведения
	
	

	1.1.1. 
	Назначение
	
	микроскоп нейрохирургический

	1.2. 
	Функциональные характеристики
	
	

	1.2.1. 
	Апохроматическая оптика 
	
	наличие

	1.2.2. 
	Фокусировка микроскопа
	
	плавная моторизированная

	1.2.3. 
	Увеличение плавное моторизированное
	
	наличие

	1.2.4. 
	Изменяемый угол наклона бинокуляра
	
	наличие

	1.2.5. 
	Функция поворота окуляров под углом к объективу 
	
	наличие

	1.2.6.
	Бинокулярный тубус ассистента (боковой)
	
	наличие

	1.2.7.
	Бинокулярный тубус ассистента (лицом к лицу)
	
	наличие

	1.2.8.
	Многофункциональные программируемые поворотные рукоятки для управления микроскопом
	
	наличие

	1.2.9.
	Кнопки управления фокусировкой микроскопа
	
	наличие

	1.2.10..
	Кнопки управления увеличением микроскопа
	
	наличие

	1.2.11.
	Кнопки управления освещением
	
	наличие

	1.2.12.
	Кнопки разблокировки тормозов микроскопа
	
	наличие

	1.2.13.
	Функция программирования кнопок на рукоятках
	
	наличие

	1.2.14.
	Тормоза (замки) микроскопа
	
	электромагнитные

	1.2.15.
	Встроенная система регулировки диаметра светового поля
	
	наличие

	1.2.16.
	Освещение, синхронизируемое с увеличением (для защиты окружающих тканей от ожога)
	
	наличие

	1.2.17.
	Функция точного наклона микроскопа вперед-назад и влево-вправо 
	
	наличие

	1.2.18.
	Встроенная система увеличения глубины резкости
	
	наличие

	1.2.19.
	Функция подключения навигационных станций
	
	наличие

	1.2.20.
	Штатив
	
	

	1.2.20.1.
	Тип штатива
	
	напольный

	1.2.20.2.
	Тормоза штатива
	
	электромагнитные

	1.2.20.3.
	Источник света основной
	
	ксеноновый

	1.2.20.4.
	Источник света резервный
	
	ксеноновый

	1.2.20.5.
	Сенсорный монитор управления функциями микроскопа и штатива
	
	наличие

	1.2.20.6.
	Функция автоматической балансировки штатива
	
	наличие

	1.2.20.7.
	Ролики на основании штатива
	
	наличие

	1.2.20.8.
	- количество роликов
	шт
	не менее 4

	1.2.20.9.
	Функция контроля времени жизни источника света 
	
	наличие

	1.2.20.10.
	Функция индивидуального программирования пользовательских настроек для каждого пользователя
	
	наличие

	1.2.20.11.
	Число источников света 
	шт
	не менее 2

	1.2.20.12.
	Мощность основного и резервного источника света
	Вт
	не менее 300

	1.2.20.13.
	Транспортировочная высота
	мм
	не более 1970

	1.2.20.14.
	Максимальный вынос плеч штатива (от центра основания до центра объектива) 
	мм
	не менее 1600

	1.2.21.
	Видеосистема
	
	

	1.2.21.1.
	Видеосистема высокого разрешения
	
	наличие

	1.2.21.2.
	Видеосистема на штативе микроскопа
	
	наличие

	1.2.22.
	ЖК-дисплей высокого разрешения 
	
	наличие

	1.2.22.1.
	Диагональ ЖК-дисплея высокого разрешения 
	дюйм
	не менее 21

	1.2.22.2.
	Выносной кронштейн для крепления ЖК-дисплея
	
	наличие

	1.2.23.
	Видеокамера высокого разрешения
	
	

	1.2.23.1
	Блок управления видеокамерой оснащен 
	
	наличие

	1.2.23.2.
	- аналоговыми видеовыходами 
	
	наличие

	1.2.23.3.
	- цифровыми видеовыходами
	
	наличие

	1.2.23.4.
	Система сканирования видеокамеры
	
	прогрессивная

	1.2.23.5.
	Разрешение видеокамеры 
	пикс
	не менее (1080х1920)

	1.2.24.
	Система видеодокументирования с поддержкой русского языка
	
	наличие

	1.2.24.1.
	Регистрация фото и видеоматериалов на встроенные жесткие диски с привязкой к базе данных пациентов
	
	наличие

	1.2.24.2.
	Функция прямой записи на USB носитель
	
	наличие

	1.2.24.3.
	Разъем для быстрого копирования больших объемов видеоданных
	
	наличие

	1.2.24.4.
	- версия USB
	
	не менее 3.0

	1.2.24.5.
	Функция передачи данных во внутрибольничную сеть по кабелю Ethernet
	
	наличие

	1.2.24.6.
	Общий объем памяти встроенных жестких дисков 
	Тб
	не менее 1

	1.3. 
	Качественные характеристики
	
	

	1.3.1. 
	Минимальное рабочее расстояние микроскопа
	мм
	не более 225

	1.3.2. 
	Максимальное рабочее расстояние микроскопа
	мм
	не менее 510

	1.3.3. 
	Кратность масштабирования
	
	не менее 1:6

	1.3.4. 
	Расстояние между оптическими каналами стереомикроскопа
	мм
	не менее 24

	1.3.5. 
	Угол наклона бинокуляра хирурга
	град
	не менее 180

	1.3.6. 
	Диапазон диоптрийной коррекции окуляров хирурга и ассистента
	дптр
	не менее
( (-5) – (+5) )

	1.3.7. 
	Увеличение широкоугольного окуляра
	крат
	не менее 10

	1.3.8. 
	Минимальное увеличение микроскопа 
	крат
	не более 1,4

	1.3.9. 
	Максимальное увеличение микроскопа
	крат
	не менее 14,3

	1.3.10. 
	Угол вращения держателя микроскопа вокруг своей оси
	град
	не менее 540

	1.3.11. 
	Угол бокового наклона микроскопа (влево-вправо)
	град
	не менее 95

	1.3.12. 
	Угол фронтального наклона микроскопа (вперед-назад) 
	град
	не менее 150

	1.3.13. 
	Угол наклона бинокуляра микроскопа ассистента (лицом к лицу) 
	град
	не менее 180

	1.4. 
	Комплект поставки
	
	

	1.4.1. 
	Микроскоп
	шт
	1

	1.4.2. 
	Бинокулярный тубус ассистента (боковой)
	шт
	1

	1.4.3. 
	Бинокулярный тубус ассистента (лицом к лицу)
	шт
	1

	1.4.4. 
	Штатив
	шт
	1

	1.4.5. 
	Видеокамера высокого разрешения 
	шт
	1

	1.4.6. 
	ЖК-дисплей высокого разрешения
	шт
	1

	1.4.7. 
	Система видеодокументирования 
	шт
	1

	1.4.8. 
	Набор стерилизуемых колпачков на микроскоп
	шт
	1

	1.4.9. 
	Чехол от пыли
	шт
	1

	1.4.10. 
	Стерильный чехол на микроскоп
	шт
	10


Из представленных документов, сравнительной таблицы, коммерческих предложений Уполномоченного учреждения, Заказчика следует, что под совокупность требований Технического задания соответствуют товары: Операционный стереомикроскоп Hi-R 1000 Мёллер-Ведель ГмбХ, Германия РЗН 2016/3912 от 07.04.2016г; Микроскоп операционный Leica М530 ОНХ Лейка Микросистемс (Швейц) АГ РЗН 2018/7787 от 09.11.2018. В письменных пояснениях указано Уполномоченного учреждения указано «Заказчиком также получены коммерческие предложения от трех потенциальных поставщиков: 1 ООО «Артпластика»; 2 ООО «МедЛэнд»; 3 ООО «МТО Стормовъ».
По общему правилу указание заказчиком в аукционной документации особых характеристик товара, которые отвечают его потребностям и необходимы заказчику с учетом специфики использования такого товара, не может рассматриваться как ограничение круга потенциальных участников закупки.
Заказчик при описании объекта закупки в документации о закупке должен использовать, если это возможно, стандартные показатели, требования, условные обозначения и терминологию, касающиеся технических и качественных характеристик объекта закупки, установленных в соответствии с техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании. Если заказчиком при описании объекта закупки не используются такие стандартные показатели, требования, условные обозначения и терминология, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования других показателей, требований, обозначений и терминологии (пункт 2 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе)
Из буквального толкования названных положений следует, что заказчики, осуществляющие закупку по правилам данного закона, при описании объекта закупки должны, таким образом определить требования к закупаемым товарам, работам, услугам, чтобы, с одной стороны, повысить шансы на приобретение товара именно с теми характеристиками, которые им необходимы, соответствуют их потребностям, а с другой стороны, необоснованно не ограничить количество участников закупки.
В соответствии с ч. 9 ст. 105 Закона о контрактной системе к жалобе прикладываются документы, подтверждающие ее обоснованность. При этом жалоба должна содержать перечень прилагаемых к ней документов.
Заявитель не представил достаточных доказательств обоснованности довода.
Таким образом, изучив представленные материалы, а также пояснения сторон, Комиссии не представляется возможным прийти к выводу о том, что требования, установленные Заказчиком в документация об Аукционе, противоречат требованиям Закона о контрактной системе.
Вместе с тем, представителем Заявителя на заседании Комиссии не представлено документов и сведений, свидетельствующих об обратном, в связи с чем довод не нашел своего подтверждения.
Жалоба признается необоснованной.
На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.99 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Комиссия Башкортостанского УФАС России по контролю в сфере закупок

РЕШИЛА:

Признать жалобу ООО «АйТи МЕД» необоснованной.

Решение может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня его принятия.
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