РЕШЕНИЕ № 1510/2021-КС
по делу № 023/06/64-5060/2021 о нарушении

законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
25 октября 2021 года 



                                                  г. Краснодар
Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – Комиссия) в составе:

рассмотрев жалобу ООО «Швабе-Ростов-на-Дону» на действия Заказчика - МЗ КК при проведении электронного аукциона: «Поставка аппарата ингаляционной анестезии, передвижной» (извещение № 0818500000821005810) в части нарушения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Закон о контрактной системе),
УСТАНОВИЛА:

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю поступила жалоба Заявителя о нарушении Закона о контрактной системе. 
Заявитель указывает, что документация электронного аукциона составлена с нарушениями Закона о контрактной системе.

Рассмотрев представленные материалы, выслушав пояснения сторон, Комиссия пришла к следующим выводам.

Уполномоченным учреждением - ГКУ КК «ДГЗ» проводился электронный аукцион: «Поставка аппарата ингаляционной анестезии, передвижной» (извещение № 0818500000821005810).
Начальная (максимальная) цена контракта – 7 434 823,33 руб.
Согласно ч.3 ст.7 Закона о контрактной системе информация, предусмотренная настоящим Федеральным законом и размещенная в единой информационной системе, должна быть полной и достоверной.
В силу ч.1 ст.65 Закона о контрактной системе в случае проведения электронного аукциона заказчик размещает в единой информационной системе документацию о таком аукционе в сроки, указанные в частях 2 и 3 статьи 63 настоящего Федерального закона, одновременно с размещением извещения о проведении такого аукциона.

Согласно п.1) ч.1 ст.64 Закона о контрактной системе документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в извещении о проведении такого аукциона, должна содержать следующую информацию: наименование и описание объекта закупки и условия контракта в соответствии со статьей 33 настоящего Федерального закона, в том числе обоснование начальной (максимальной) цены контракта, начальных цен единиц товара, работы, услуги.
Согласно п.1), п.2) ч.1 ст.33 Закона о контрактной системе Заказчик при описании в документации о закупке объекта закупки должен руководствоваться следующими правилами: в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В описание объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования или указания влекут за собой ограничение количества участников закупки. Допускается использование в описании объекта закупки указания на товарный знак при условии сопровождения такого указания словами "или эквивалент" либо при условии несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, либо при условии закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование.

- использование при составлении описания объекта закупки показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, работы, услуги и качественных характеристик объекта закупки, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии.

В силу ч.2 ст.33 Закона о контрактной системе документация о закупке в соответствии с требованиями, указанными в части 1 настоящей статьи, должна содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям. При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться.
В соответствии с п.2) ч.1 ст.64 Закона о контрактной системе документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в извещении о проведении такого аукциона, должна содержать следующую информацию: требования к содержанию, составу заявки на участие в таком аукционе в соответствии с частями 3 - 6 статьи 66 настоящего Федерального закона и инструкция по ее заполнению. При этом не допускается установление требований, влекущих за собой ограничение количества участников такого аукциона или ограничение доступа к участию в таком аукционе.
В извещении о проведении закупки указано:

	

	Ограничения
	2 Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций

Предусмотрено (закупка осуществляется только у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций)

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

	Вид требования

Нормативно-правовой акт

Обстоятельства, допускающие исключение из установленных запретов или ограничений

Обоснование невозможности соблюдения запрета, ограничения допуска

Примечание

Ограничение допуска

Постановление Правительства РФ N 878 от 10.07.2019 "О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. N 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

Условие допуска

Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России № 126н от 04.06.2018




Пунктом 27 раздела 1 «Информационная карта» аукционной документации установлено ограничение на допуск радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных государств:

	27
	Запрет на допуск товаров, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными статьей 14 44-ФЗ
	Установлены в соответствии с Приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н "Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

Установлены в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2019 № 878 "О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. N 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"


Согласно Разделу 2 «Описание объекта закупки» аукционной документации Заказчику требуется к поставке товар:

	№ п/п
	Наименование**
	Код по ОКПД 2/
Код позиции КТРУ***
	Товарный знак
	Ед. изм.
	Кол-во
	Требования, установленные в отношении закупаемого товара (показатели, в соответствии с которыми будет устанавливаться соответствие)
	Обоснование необходимости использования дополнительных характеристик (п. 6 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 г. № 145 "Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд")

	
	
	
	
	
	
	Комплектность
	Наименование показателя, ед. изм. показателя 
	Описание, значение
	

	
	
	
	
	
	
	Наименование товара, входящего в комплект
	Ед. изм. 
	Кол-во
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Аппарат ингаляционной анестезии, передвижной
	32.50.21.121 / 32.50.21.121-00000118
	_
	шт.
	1
	Аппарат наркозный
	шт.
	1
	Для проведения ингаляционной анестезии в условиях магнитно-резонансной томографии (МРТ), с магнитым полем
	Соответствие
	для определения функционального назначения аппарата

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Категории пациентов
	взрослые, дети, новорожденные
	п. 5.1.1  ГОСТ Р 55953-2018

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Способ крепления аппарата
	крепление на тележке
	п. 5.1.2  ГОСТ Р 55953-2018

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Привод наркозно-дыхательного аппарата
	электропривод или пневмопривод
	п. 5.1.3  ГОСТ Р 55953-2018

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Тип привода
	электропривод (поршневой) 
или пневмовпривод (мех в бутылке)
	п. 5.1.3  ГОСТ Р 55953-2018

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Способ контроля давления подачи медицинских газов с помощью манометров на каждый газ
	Соответствие
	п. 5.1.4  ГОСТ Р 55953-2018

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Тип ингаляционной анестезии
	по полузакрытому контуру
	п. 5.1.5  ГОСТ Р 55953-2018

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Смеситель медицинских газов
	наличие 
	п. 5.1.6  ГОСТ Р 55953-2018

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Тип смесителя
	Механический с электронным управлением или электронный
	Клинически важный признак для формирования дыхательной смеси свежего газа 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Требования к дыхательной системе
	п. 5.1.7  ГОСТ Р 55953-2018

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Отображение работы клапанов вдоха и выдоха
	наличие 
	Клинически важный признак для контроля исправной работы системы клапанов дыхательной системы и гарантированной безопасности пациента при проведении ИВЛ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Демонтаж и стерилизация пользователем всех компонентов аппарата, соприкасающихся с дыхательными путями пациента, включая дыхательную систему, части привода вентилятора и шланги дыхательного контура
	наличие 
	Приложение А.2  ГОСТ Р 55953-2018

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Клапан безопасности, разрешающий пациенту дышать воздухом помещения при неисправности аппарата без проведения дополнительных манипуляций с дыхательной системой и настройками аппарата
	наличие 
	Приложение А.2  ГОСТ Р 55953-2018

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Устройство отвода отработанных медицинских газов
	наличие 
	п. 5.1.8  ГОСТ Р 55953-2018

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Требования к дисплею:
	п. 5.1.9  ГОСТ Р 55953-2018

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Дисплей
	наличие
	п. 5.1.9  ГОСТ Р 55953-2018

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Размер по диагонали, дюйм
	не менее 6,5
	п. 5.1.9  ГОСТ Р 55953-2018

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Тип управления
	п. 5.1.9  ГОСТ Р 55953-2018

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	С помощью кнопок
	наличие
	п. 5.1.9  ГОСТ Р 55953-2018

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	С помощью манипулятора
	наличие
	п. 5.1.9  ГОСТ Р 55953-2018

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Дисплей встроен в корпус аппарата
	Соответствие
	Позволяет экономить рабочее пространство анестезиолога

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Требования к газоснабжению:
	п. 5.1.10  ГОСТ Р 55953-2018

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Подключение с помощью шлангов подачи медицинских газов
	наличие
	п. 5.1.10  ГОСТ Р 55953-2018

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ротаметры на каждый тип медицинского газа
	наличие
	п. 5.1.10  ГОСТ Р 55953-2018

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Тип ротаметров на каждый тип медицинского газа
	электронные или механические
	п. 5.1.10  ГОСТ Р 55953-2018

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ротаметр общего потока газов
	наличие
	п. 5.1.10  ГОСТ Р 55953-2018

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Типы подключаемых медицинских газов:
	п. 5.1.10  ГОСТ Р 55953-2018

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Используемый газ
	кислород, воздух, закись азота
	КТРУ
п. 5.1.10  ГОСТ Р 55953-2018

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Диапазон регулирования расхода газовой смеси, л/мин
	не менее 2-10
	п. 5.1.10  ГОСТ Р 55953-2018

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Концентрация кислорода в свежей дыхательной смеси, %
	не менее 23
	п. 5.1.10  ГОСТ Р 55953-2018

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Блокировка подачи закиси азота при прекращении подачи кислорода
	наличие
	п. 5.1.10  ГОСТ Р 55953-2018

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Клапан сброса избыточного давления
	наличие
	п. 5.1.10  ГОСТ Р 55953-2018

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Экстренная подача кислорода
	наличие
	п. 5.1.10  ГОСТ Р 55953-2018

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Максимальный поток кислорода при экстренной подаче, л/мин
	не менее 45
	п. 5.1.10  ГОСТ Р 55953-2018

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	При прекращении подачи кислорода - искусственная вентиляция осуществляется воздухом
	Соответствие
	Клинически важный признак исполнения автоматизации безопасной и эффективной ИВЛ м обеспечения безопасности пациента 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Требования к датчикам измерения параметров ингаляционной анестезии и ИВЛ:
	п. 5.1.11  ГОСТ Р 55953-2018

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Датчик кислорода
	наличие
	п. 5.1.11  ГОСТ Р 55953-2018

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Тип датчика кислорода
	Электрохимический
	п. 5.1.11  ГОСТ Р 55953-2018

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Датчик потока
	наличие
	п. 5.1.11  ГОСТ Р 55953-2018

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Режимы ингаляционной анестезии
	п. 5.1.12  ГОСТ Р 55953-2018

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Анестезия с высоким потоком свежего газа
	наличие
	п. 5.1.12  ГОСТ Р 55953-2018

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Анестезия с низким потоком свежего газа
	наличие
	п. 5.1.12  ГОСТ Р 55953-2018

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Анестезия с минимальным потоком свежего газа
	наличие
	п. 5.1.12  ГОСТ Р 55953-2018

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Требования к абсорберу углекислого газа:
	п. 5.1.13  ГОСТ Р 55953-2018

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Многоразовая канистра абсорбера углекислого газа
	наличие
	п. 5.1.13  ГОСТ Р 55953-2018

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Емкость многоразовой канистры абсорбера углекислого газа, мл
	не менее 900
	п. 5.1.13  ГОСТ Р 55953-2018

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Возможность использования одноразовых канистр абсорбера
	наличие
	п. 5.1.13  ГОСТ Р 55953-2018

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Требования к испарителю ингаляционных анестетиков
	п. 5.1.14  ГОСТ Р 55953-2018

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество точек подключения испарителей ингаляционных анестетиков в аппарат, штук
	не менее 2
	п. 5.1.14  ГОСТ Р 55953-2018

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Тип испарителя ингаляционных анестетиков
	проточного типа
	п. 5.1.14  ГОСТ Р 55953-2018

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Тип управления
	механический
	п. 5.1.14  ГОСТ Р 55953-2018

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Типы используемых жидких анестетиков
	п. 5.1.14  ГОСТ Р 55953-2018

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Севофлюран (севоран)
	наличие
	п. 5.1.14  ГОСТ Р 55953-2018

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Емкость испарителя севофлюрана (севорана), мл
	не менее 250
	п. 5.1.14  ГОСТ Р 55953-2018

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Система блокировки испарителя
	наличие
	п. 5.1.14  ГОСТ Р 55953-2018

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Термокомпенсация
	наличие
	п. 5.1.14  ГОСТ Р 55953-2018

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Диапазон регулирования объемной концентрации паров жидкого анестетика в газовой смеси для севофлюрана (севорана), % объема
	не менее 0-8
	п. 5.1.14  ГОСТ Р 55953-2018

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Индикация концентрации паров жидких анестетиков на барабане испарителя
	наличие
	п. 5.1.14  ГОСТ Р 55953-2018

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Окно для визуального контроля уровня заполнения испарителя
	наличие
	п. 5.1.14  ГОСТ Р 55953-2018

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Возможность переключения испарителя в режим транспортировки без слива анестетика
	наличие 
	Необходимо для блокировки регулятора концентрации на барабане испарителя во время транспортировки, во избежание утечек дорогостоящего летучего анестетика.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Анестезиологический аппарат ИВЛ
	наличие
	п. 5.1.15  ГОСТ Р 55953-2018

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Функция обеспечения стабильности дыхательного объема, при которой изменение пользователем потока свежего газа не влияет на установленный дыхательный объем
	наличие
	Приложение А.4  ГОСТ Р 55953-2018

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Требования к режимам вентиляции:
	п. 5.1.16  ГОСТ Р 55953-2018

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ручная вентиляция легких
	наличие
	п. 5.1.16  ГОСТ Р 55953-2018

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Вентиляция легких при спонтанном дыхании
	наличие
	п. 5.1.16  ГОСТ Р 55953-2018

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Вентиляция легких с управлением по объему
	наличие
	п. 5.1.16  ГОСТ Р 55953-2018

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Вентиляция легких с управлением по давлению
	наличие
	п. 5.1.16  ГОСТ Р 55953-2018

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Вентиляция легких с поддержкой давлением
	наличие
	п. 5.1.16  ГОСТ Р 55953-2018

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Дополнительный режим вентиляции
	Синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция легких с поддержкой давлением или Режим принудительной вентиляции с контролем вдоха по давлению с гарантированной доставкой заданного дыхательного объема
	п. 5.1.16  ГОСТ Р 55953-2018

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Требования к параметрам вентиляции:
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Диапазон регулирования концентрации кислорода в газовой смеси, %
	не менее 21-100
	п. 5.1.17  ГОСТ Р 55953-2018

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Диапазон регулирования дыхательного объема, мл
	не менее 20-1400
	п. 5.1.17  ГОСТ Р 55953-2018

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Диапазон регулирования частоты дыхания, 1/мин
	не менее 4-60
	п. 5.1.17  ГОСТ Р 55953-2018

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Диапазон регулирования инспираторной паузы, %
	не менее 0-50
	п. 5.1.17  ГОСТ Р 55953-2018

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Регулирование положительного давления в конце выдоха (ПДКВ)
	наличие
	п. 5.1.17  ГОСТ Р 55953-2018

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Диапазон регулирования давления на вдохе, смH2O
	не менее 5-65
	п. 5.1.17  ГОСТ Р 55953-2018

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Диапазон регулирования чувствительности триггера, л/мин
	не менее 2-10
	п. 5.1.17  ГОСТ Р 55953-2018

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Диапазон регулирования инспираторного потока, л/мин
	не менее 10-75
	п. 5.1.17  ГОСТ Р 55953-2018

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Разрешение регулировки инспираторного потока, л/мин
	не более 1
	Клинически важный признак обеспечения точной регулировки жизненно важных параметров при ИВЛ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Диапазон регулирования давления поддержки, смH2O
	не менее 4-20
	п. 5.1.17  ГОСТ Р 55953-2018

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Требования к мониторируемым и отображаемым параметрам:
	п. 5.1.18  ГОСТ Р 55953-2018

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Дыхательный объем
	наличие
	п. 5.1.18  ГОСТ Р 55953-2018

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Минутный объем
	наличие
	п. 5.1.18  ГОСТ Р 55953-2018

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Концентрация кислорода на вдохе
	наличие
	п. 5.1.18  ГОСТ Р 55953-2018

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Давление плато
	наличие
	п. 5.1.18  ГОСТ Р 55953-2018

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Пиковое давление в дыхательных путях
	наличие
	п. 5.1.18  ГОСТ Р 55953-2018

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Значение ПДКВ
	наличие
	п. 5.1.18  ГОСТ Р 55953-2018

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Частота дыхания
	наличие
	п. 5.1.18  ГОСТ Р 55953-2018

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Требования графическому мониторингу:
	п. 5.1.19  ГОСТ Р 55953-2018

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Способ отображения давления
	График давления в дыхательных путях или Отображение на дисплее кривых Давление/Время и Давление/Объем
	п. 5.1.19  ГОСТ Р 55953-2018

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Требования к оповещению медицинского персонала (предупредительные сигналы тревог):
	п. 5.1.20  ГОСТ Р 55953-2018

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Уведомление о сигналах тревог с помощью звуковых сигналов
	наличие
	п. 5.1.20  ГОСТ Р 55953-2018

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Уведомление о сигналах тревог с помощью световых индикаторов
	наличие
	п. 5.1.20  ГОСТ Р 55953-2018

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Сигнал тревоги при концентрации кислорода ниже допустимой границы
	наличие
	п. 5.1.20  ГОСТ Р 55953-2018

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Сигнал тревоги при концентрации кислорода выше допустимой границы
	наличие
	п. 5.1.20  ГОСТ Р 55953-2018

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Сигнал тревоги при прекращении подачи кислорода
	наличие
	п. 5.1.20  ГОСТ Р 55953-2018

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Сигнал тревоги при нарушении целостности дыхательного контура
	наличие
	п. 5.1.20  ГОСТ Р 55953-2018

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Сигнал тревоги при прерывании сетевого питания
	наличие
	п. 5.1.20  ГОСТ Р 55953-2018

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Сигнал тревоги при низком заряде аккумулятора
	наличие
	п. 5.1.20  ГОСТ Р 55953-2018

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Характеристики питания:
	п. 5.1.23  ГОСТ Р 55953-2018

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Напряжение 220В ± 10%
	Соответствие
	п. 5.1.23  ГОСТ Р 55953-2018

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Частота 50-60 Гц
	Соответствие
	п. 5.1.23  ГОСТ Р 55953-2018

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Возможность автономной работы от встроенного аккумулятора
	наличие
	п. 5.1.23  ГОСТ Р 55953-2018

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Автоматический переход на работу от встроенного аккумулятора при отсутствии напряжения в сети
	наличие
	п. 5.1.23  ГОСТ Р 55953-2018

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Зарядка встроенного аккумулятора при наличии внешнего электропитания
	наличие
	п. 5.1.23  ГОСТ Р 55953-2018

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Время работы от аккумулятора, мин
	не менее 45
	КТРУ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Требования к проверке работоспособности аппарата:
	Приложение А.5  ГОСТ Р 55953-2018

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Функция автоматической самопроверки аппарата с выводом информации об успешном ее прохождении
	наличие
	Приложение А.5  ГОСТ Р 55953-2018

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Встроенный автоматический тест на утечку дыхательной системы
	наличие
	Приложение А.5  ГОСТ Р 55953-2018

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Журнал регистрации отчетов о тестировании аппарата
	наличие
	Приложение А.5  ГОСТ Р 55953-2018

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Конструктивные требования к наркозно-дыхательному аппарату:
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Проведение ингаляционной анестезии в условиях магнитно-резонансной томографии (МРТ) 
	наличие
	Клинически важный признак для полноценного обеспечения рабочего места анестезиолога в условиях МРТ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Диапазон напряженности магнитного поля для работы аппарата, Тесла
	не менее 1,5-3
	Клинически важный признак для полноценного обеспечения рабочего места анестезиолога в условиях МРТ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Рабочая поверхность для ведения документации
	наличие
	Приложение А.13  ГОСТ Р 55953-2018

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Система блокировки колес
	Центральный тормоз или тормоз на отдельные колеса
	Клинически важный признак во избежание незапланированного перемещения аппарата в пространстве операционной.

	
	
	
	
	
	
	Испаритель
	шт.
	1
	для севофлюрана (севорана)
	соответствие
	Требуемая комплектация для применения медицинского изделия по назначению

	
	
	
	
	
	
	Шланг подачи кислорода
	шт.
	1
	Длина, м
	не менее 4
	Требуемая комплектация для применения медицинского изделия по назначению

	
	
	
	
	
	
	Шланг подачи сжатого воздуха
	шт.
	1
	Длина, м
	не менее 4
	Требуемая комплектация для применения медицинского изделия по назначению

	
	
	
	
	
	
	Шланг подачи сжатой закиси азота
	шт.
	1
	Длина, м
	не менее 4
	Требуемая комплектация для применения медицинского изделия по назначению

	
	
	
	
	
	
	Шланг отвода отработанных газов
	шт.
	1
	Длина, м
	не менее 5
	Требуемая комплектация для применения медицинского изделия по назначению

	
	
	
	
	
	
	Контур пациента
	шт.
	10
	Для взрослых
	соответствие
	Требуемая комплектация для применения медицинского изделия по назначению

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Длина, м
	не менее 3
	Требуемая комплектация для применения медицинского изделия по назначению

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Применение при проведении МРТ
	соответствие
	Требуемая комплектация для применения медицинского изделия по назначению

	
	
	
	
	
	
	Контур пациента
	шт.
	10
	Неонатальный
	соответствие
	Требуемая комплектация для применения медицинского изделия по назначению

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Длина, м
	не менее 3
	Требуемая комплектация для применения медицинского изделия по назначению

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Применение при проведении МРТ
	соответствие
	Требуемая комплектация для применения медицинского изделия по назначению

	
	
	
	
	
	
	Датчик потока
	шт.
	5
	Категория пациентов: дети
	соответствие
	Требуемая комплектация для применения медицинского изделия по назначению

	
	
	
	
	
	
	 
	Год выпуска 
	не ранее 2021
	характеристика для соблюдения п.п. 7 п. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

	
	
	
	
	
	
	
	Срок предоставления гарантии производителя на товар с момента подписания заказчиком документа о приемке товара, месяцев
	не менее 12
	характеристика для соблюдения требований п. 4 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; соответствует условиям типового контракта на поставку медицинских изделий, утвержденного приказом МЗ РФ от 15.10.2015 г. №724н.

	
	
	
	
	
	
	
	Срок предоставления гарантии поставщика на товар с момента подписания заказчиком документа о приемке товара, месяцев. Срок гарантии поставщика не может быть менее срока гарантии производителя
	не менее 12
	характеристика для соблюдения требований п. 4 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; соответствует условиям типового контракта на поставку медицинских изделий, утвержденного приказом МЗ РФ от 15.10.2015 г. №724н.


Таким образом, в разделе 2 «Описание объекта закупки» аукционной документации содержатся дополнительные требования к закупаемым товарам.

Согласно части 5 статьи 23 Закона о контрактной системе формирование и ведение в единой информационной системе каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд обеспечиваются федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок.

В силу части 6 статьи 23 Федерального закона о контрактной системе порядок формирования и ведения в единой информационной системе каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - также КТРУ), а также правила использования указанного каталога устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 № 145 утверждены правила использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 4 Правил Заказчики обязаны применять информацию, включенную в позицию каталога в соответствии с подпунктами "б" - "г" и "е" - "з" пункта 10 Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145 "Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", с указанной в ней даты начала обязательного применения. При этом заказчик обязан при осуществлении закупки использовать информацию, включенную в соответствующую позицию, в том числе указывать согласно такой позиции следующую информацию:

а) наименование товара, работы, услуги;

б) единицы измерения количества товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги (при наличии);

в) описание товара, работы, услуги (при наличии такого описания в позиции).

Согласно подпункту а) пункта 5 Правил использования каталога Заказчик вправе указать в извещении об осуществлении закупки, приглашении и документации о закупке дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона, которые не предусмотрены в позиции каталога, за исключением случаев:

а) осуществления закупки радиоэлектронной продукции, включенной в пункты 25(1) - 25(7) перечня промышленных товаров, происходящих из иностранных государств (за исключением государств - членов Евразийского экономического союза), в отношении которых устанавливается запрет на допуск для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, предусмотренного приложением к постановлению Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. N 616 "Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства", при условии установления в соответствии с указанным постановлением запрета на допуск радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных государств, а также осуществления закупки радиоэлектронной продукции, включенной в перечень радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных государств, в отношении которой устанавливаются ограничения для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 г. N 878 "О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. N 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", при условии установления в соответствии с указанным постановлением ограничения на допуск радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных государств.

Предметом закупки является медицинское изделие «Аппарат ингаляционной анестезии, передвижной», код КТРУ установленный Заказчиком: 32.50.21.121-00000118.
Согласно указанной позиции каталога к объекту закупки предъявляются следующие требований:

Время работы от аккумулятора: от 45 (мин).

Используемый газ: Кислород, Ксенон, Гелий, Закись азота, Воздух.

В аукционной документации Заказчик установил дополнительное требование к объекту закупки в соответствии с ГОСТ Р 55953-2018.

В нарушение требований ч. 6 ст. 23 Закона о контрактной системе и постановления Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 Заказчиком включены в аукционную документацию дополнительные требования к объекту закупки, не предусмотренные КТРУ. 
Допущенные нарушения содержат признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ.
На участие в закупке подано 2 заявки.

Согласно пояснениям Заказчика установленным требованиям соответствует продукция двух производителей.
Комиссия, руководствуясь ч.15 ст.99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,

РЕШИЛА:
1. Признать жалобу ООО «Швабе-Ростов-на-Дону» обоснованной.

2. Признать в действиях Уполномоченного учреждения (комиссии) – ГКУ КК «ДГЗ», Заказчика (комиссии) – МЗ КК нарушения ч. 6 ст. 23, п. 1) ч.1 ст.64 Закона о контрактной системе.

3. В связи с тем, что допущенные нарушения не повлияли на результат определения поставщика (подрядчика, исполнителя), предписание об устранении нарушений Закона о контрактной системе не выдавать.

4. Передать материалы дела уполномоченному должностному лицу для рассмотрения вопроса о возбуждении административного производства.

Настоящее Решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев с даты его принятия.
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