РЕШЕНИЕ № 1507/2021
по делу № 023/06/67-5049/2021 о нарушении

законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
25 октября 2021 года                                                                                  г. Краснодар

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – Комиссия) в составе:

рассмотрев жалобу ООО «Медпроект» на действия Уполномоченного учреждения – ГКУ КК «ДГЗ» при проведении электронного аукциона: «Поставка медицинского изделия (аппарат искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии неонатальный), ввод в эксплуатацию медицинского изделия, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинское изделие» (извещение № 0818500000821005648) в части нарушения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Закон о контрактной системе),
УСТАНОВИЛА:
В Управление Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю поступила жалоба Заявителя о нарушении Заказчиком Закона о контрактной системе.

Заявитель считает, что его заявка соответствует требованиям аукционной документации.
Заказчиком представлены письменные пояснения по существу жалобы, с доводами которой не согласен.
Рассмотрев представленные материалы, выслушав пояснения, Комиссия пришла к следующим выводам.

Уполномоченным учреждением – ГКУ КК «ДГЗ» проводился электронный аукцион: «Поставка медицинского изделия (аппарат искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии неонатальный), ввод в эксплуатацию медицинского изделия, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинское изделие» (извещение № 0818500000821005648). 
Начальная (максимальная) цена контракта – 2 499 984,50 руб.
Согласно ч.3 ст.7 Закона о контрактной системе информация, предусмотренная настоящим Федеральным законом и размещенная в единой информационной системе, должна быть полной и достоверной.
В соответствии с п.2) ч.1 ст.64 Закона о контрактной системе документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в извещении о проведении такого аукциона, должна содержать следующую информацию: требования к содержанию, составу заявки на участие в таком аукционе в соответствии с частями 3 - 6 статьи 66 настоящего Федерального закона и инструкция по ее заполнению. При этом не допускается установление требований, влекущих за собой ограничение количества участников такого аукциона или ограничение доступа к участию в таком аукционе.

Согласно ч.3 ст.66 Закона о контрактной системе первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать:

1) согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);

2) при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг:

а) наименование страны происхождения товара;

б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе.

В соответствии с ч.2 ст.33 Закона о контрактной системе документация о закупке в соответствии с требованиями, указанными в части 1 настоящей статьи, должна содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям. При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться.

Согласно ч.1 ст.67 Закона о контрактной системе аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе, содержащие информацию, предусмотренную частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.
В соответствии с ч.3 ст.67 Закона о контрактной системе по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе, содержащих информацию, предусмотренную частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, аукционная комиссия принимает решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, к участию в нем и признании этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены частью 4 настоящей статьи.

В соответствии с ч.4 ст.67 Закона о контрактной системе участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:

1) непредоставления информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, или предоставления недостоверной информации;

2) несоответствия информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, требованиям документации о таком аукционе.
Согласно ч.5 ст.67 Закона о контрактной системе отказ в допуске к участию в электронном аукционе по основаниям, не предусмотренным частью 4 настоящей статьи, не допускается.

Согласно протоколу № 0818500000821005648-1 рассмотрения заявок на участие в электроном аукционе в электронной форме от 13.10.2021 г. подано 4 заявки. Отклонена 1 заявка под № 110663973 (ООО «Медпроект»): 
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Согласно п. 1) ч. 26 «Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе в электронной форме» раздела 1 «Информационная карта» аукционной документации Заказчика первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующую информацию:

1) Согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);

2) при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг:

а) наименование страны происхождения товара;

б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе.

Первая часть заявки на участие в электронном аукционе, может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт.

Согласно разделу 2 «Описание объекта закупки» Заказчику требуется:
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	Наименование товара, входящего в объект закупки*
	Код по ОКПД 2/КТРУ**
	Товарный знак***
	Ед. изм.
	Кол-во
	Требования, установленные в отношении закупаемого товара (показатели, в соответствии с которыми будет устанавливаться соответствие)
	Обоснование необходимости использования дополнительных характеристик (пункт 6 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд  и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»)

	
	
	
	
	
	
	Комплектность
	Наименование показателя, ед.изм. показателя 
	Описание, значение
	

	
	
	
	
	
	
	Наименование товара, входящего в комплект
	Ед. изм. 
	Кол-во
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
1


	Аппарат искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии неонатальный.
	32.50.21.122/32.50.21.122-00000023
	-
	штука
	1
	Аппарат искусственной вентиляции легких
	шт
	1
	Стационарный пневмоприводный аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с микропроцессорным управлением
	наличие
	ГОСТ Р 55954—2018

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Проведение искусственной вентиляции легких у следующих категорий пациентов:
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Новорожденные
	Наличие
	ГОСТ Р 55954-2018, п. 5.1.1.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Новорожденные с экстремально низкой массой тела весом от 500 г
	Наличие
	ГОСТ Р 55954-2018, п. 5.1.1.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Технические характеристики:
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Привод аппарата ИВЛ
	Пневматический
	ГОСТ Р 55954-2018, п. 5.1.2.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Дисплей управления:
	Наличие
	ГОСТ Р 55954-2018, п. 5.1.3.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Диагональ дисплея, дюйм
	Не менее 12,1
	ГОСТ Р 55954-2018, п. 5.1.3.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Сенсорное управление
	Наличие
	ГОСТ Р 55954-2018, А1, для удобства пользования

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Разрешение дисплея:
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Число пикселей по горизонтали, пиксель
	Не менее 800
	ГОСТ Р 55954-2018, А1, для оптимального отображения информации

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Число пикселей по вертикали, пиксель
	Не менее 600
	ГОСТ Р 55954-2018, А1, для оптимального отображения информации

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Создание индивидуальных конфигураций дисплея для пользователя
	Наличие
	ГОСТ Р 55954-2018, А2, для оптимального отображения информации

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Режим ожидания с сохранением всех параметров вентиляции
	Наличие
	ГОСТ Р 55954-2018, А2, для удобства пользования

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Сохранение последних настроек режима и параметров вентиляции пациента и возможность их применения при последующем старте вентиляции 
	Наличие
	ГОСТ Р 55954-2018, А2, для удобства пользования

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Трехступенчатая система изменения параметров вентиляции (активация, изменение, подтверждение)
	Наличие
	ГОСТ Р 55954-2018, А2, для удобства пользования

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Пневматические характеристики:
	ГОСТ Р 55954-2018, п. 5.1.4.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Питание от источника кислорода высокого давления:
	Наличие
	ГОСТ Р 55954-2018, п. 5.1.4.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Диапазон допустимого давления подводимого кислорода высокого давления, кПА
	не менее 280-600
	ГОСТ Р 55954-2018, п. 5.1.4.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Максимальное давление на выходе из аппарата (клапан безопасности),см вод. ст.
	Не более 120
	ГОСТ Р 55954-2018, А3, профилактика баротравмы легких пациента

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Комплайнс пневматической системы аппарата, мл/см вод. ст.
	Не более 0,16
	ГОСТ Р 55954-2018, А3, для коррекции расчета дыхательных объемов и давления

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Автоматическая компенсация утечек при инвазивной вентиляции
	Наличие
	ГОСТ Р 55954-2018, п. 5.1.5.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Русифицированное программное обеспечение 
	Наличие
	ГОСТ Р 55954-2018, п. 5.1.6.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Требования к записи мониторируемых параметров:
	ГОСТ Р 55954-2018, п. 5.1.7.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Запись мониторируемых параметров в виде числовых значений
	Наличие
	ГОСТ Р 55954-2018, п. 5.1.7.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Запись мониторируемых параметров в виде графических трендов
	Наличие
	ГОСТ Р 55954-2018, п. 5.1.7.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Режимы вентиляции:
	ГОСТ Р 55954-2018, п. 5.1.8.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Принудительная вентиляция легких с управлением по объёму (VCV) 
	Наличие
	ГОСТ Р 55954-2018, п. 5.1.8.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Принудительная вентиляция легких с управлением по давлению (PCV) 
	Наличие
	ГОСТ Р 55954-2018, п. 5.1.8.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Самостоятельное дыхание с постоянным положительным давлением в дыхательных путях с поддержкой давлением (PSV/CPAP)
	Наличие
	ГОСТ Р 55954-2018, п. 5.1.8.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Вентиляция с достижением целевого дыхательного объема и регулировкой давления (PRVC)
	Наличие
	ГОСТ Р 55954-2018, п. А4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Поддержка объемом самостоятельного дыхания пациента (VSV)
	Наличие
	ГОСТ Р 55954-2018, п. А4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция легких, управляемая по объему с поддержкой давлением самостоятельного дыхания пациента (SIMV[VCV] + PSV)
	Наличие
	ГОСТ Р 55954-2018, п. 5.1.8.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция, управляемая по давлению с поддержкой давлением самостоятельного дыхания пациента (SIMV[PCV] + PSV)
	Наличие
	ГОСТ Р 55954-2018, п. А4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция, управляемая по давлению вдоха с достижением целевого дыхательного объема в принудительных вдохах, и поддержка давлением спонтанного дыхания (SIMV[PRVС] + PSV)
	Наличие
	ГОСТ Р 55954-2018, п. А4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Вентиляция с переменным (двухфазным) давлением в дыхательных путях (APRV)
	Наличие
	ГОСТ Р 55954-2018, п. А4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Спонтанное дыхание с постоянно положительным давлением в дыхательных путях с постоянным потоком (назальный СРАР)
	Наличие
	ГОСТ Р 55954-2018, п. А4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Неинвазивная вентиляция (NIV)
	Наличие
	ГОСТ Р 55954-2018, п. А4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Апнойная ИВЛ (Backup Ventilation)
	Наличие
	ГОСТ Р 55954-2018, п. 5.1.8.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Параметры вентиляции:
	ГОСТ Р 55954-2018, п. 5.1.9.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Диапазон регулировки дыхательного объема,мл
	не менее 2 - 350
	ГОСТ Р 55954-2018, п. 5.1.9.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Диапазон регулировки частоты дыхания, вдох/мин
	не менее  4 - 150
	ГОСТ Р 55954-2018, п. 5.1.9.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Диапазон регулировки положительного давления конца выдоха (PEEP), см вод. ст.
	не менее  0 - 50
	ГОСТ Р 55954-2018, п. 5.1.9.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Диапазон регулирования давления вдоха (режим PCV), см вод. ст.
	не менее 5 - 100
	ГОСТ Р 55954-2018, п. 5.1.9.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Диапазон регулирования давления поддержки, см вод. ст.
	не мене 0 - 100
	ГОСТ Р 55954-2018, п. 5.1.9.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Диапазон регулировки концентрации O2 во вдыхаемой смеси, %
	не менее 21 - 100
	ГОСТ Р 55954-2018, п. 5.1.9.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Диапазон регулирования времени апноэ, с
	не менее 5 - 45
	ГОСТ Р 55954-2018, п. 5.1.9.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Диапазон чувствительности триггера по потоку, л/мин
	не менее 0,2 - 10
	ГОСТ Р 55954-2018, п. 5.1.9.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Максимальный инспираторный поток, л/мин
	Не менее 40
	ГОСТ Р 55954-2018, п. 5.1.9.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Диапазон регулировки времени вдоха, с
	не менее  0,1 - 5
	ГОСТ Р 55954-2018, п. 5.1.9.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Диапазон соотношения Вдох/Выдох
	не менее 1:10 - 4:1
	ГОСТ Р 55954-2018, п. 5.1.9.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Диапазон регулирования чувствительности экспираторного триггера в режиме поддержки давлением самостоятельного дыхания пациента (PSV), % от пикового потока
	не менее 5 - 70
	ГОСТ Р 55954—2018, А5. Позволяет настроить критерии окончания фазы вдоха и переключение
аппарата на выдох

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Минимальное значение регулирования чувствительности триггера по давлению, см вод. ст.
	не более( -20)
	ГОСТ Р 55954—2018, п. А5. Позволяет настроить критерии окончания фазы вдоха и переключение
аппарата на выдох

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Максимальное значение регулирования чувствительности триггера по давлению, см вод. ст.
	не менее (-2)
	ГОСТ Р 55954—2018, п. А5. Позволяет настроить критерии окончания фазы вдоха и переключение
аппарата на выдох

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Диапазон регулировки паузы на вдохе при проведении ИВЛ с контролем объёма,с
	не менее 0 - 1
	ГОСТ Р 55954-2018, А5. Для улучшения газообмена

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Компенсация утечек в режиме неинвазивной вентиляции, л/мин
	Не менее 10
	ГОСТ Р 55954-2018, А5. Для улучшения газообмена

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Специализированные функции:
	ГОСТ Р 55954-2018, А6. Высокотехнологичная помощь

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Функция поддержки санации дыхательных путей трахеобронхиального дерева с автоматической пре- и постоксигенацией пациента
	Наличие
	ГОСТ Р 55954-2018, А6. Высокотехнологичная помощь

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ручной вдох
	Наличие
	ГОСТ Р 55954-2018, А6. Контроль за работой ИВЛ для обеспечения безопасности

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Функция автоматического расчета начальных параметров искусственной вентиляции легких с учетом идеального веса и возрастной категории пациента
	Наличие
	ГОСТ Р 55954-2018, А6. Оптимизация работы медицинского персонала

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Задержка выдоха с регистрацией внутреннего ПДКВ (auto PEEP)
	Наличие
	ГОСТ Р 55954-2018, А6. Контроль за функциональной состоятельностью легких пациента

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Функция автоматического возврата из режима апноэ в предыдущий режим вентиляции при детекции спонтанных вдохов
	Наличие
	ГОСТ Р 55954-2018, А6. Контроль за работой ИВЛ для обеспечения безопасности

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Автоматическая компенсация утечек при вентиляции
	Наличие
	ГОСТ Р 55954-2018, А6. Контроль за работой ИВЛ для обеспечения безопасности

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Режим внутрибольничной транспортировки
	Наличие
	 ГОСТ Р 55954-2018, А6. Обеспечение высокотехнологичной помощи пациентам

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Настройка среднего показателя атмосферного давления для конкретной местности эксплуатации аппарата
	Наличие
	ГОСТ Р 55954-2018, А6. Для точного расчета аппаратом объемов газов и их давления для поддержания заданных врачом параметров вентиляции

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мониторируемые параметры:
	ГОСТ Р 55954-2018, п. 5.1.10.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Давление в дыхательных путях:
	ГОСТ Р 55954-2018, п. 5.1.10.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пиковое
	Наличие
	ГОСТ Р 55954-2018, п. 5.1.10.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	среднее
	Наличие
	ГОСТ Р 55954-2018, п. 5.1.10.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	плато
	Наличие
	ГОСТ Р 55954-2018, п. 5.1.10.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ПДКВ
	Наличие
	ГОСТ Р 55954-2018, п. 5.1.10.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Время вдоха
	Наличие
	ГОСТ Р 55954-2018, п. 5.1.10.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Объем вдоха
	Наличие
	ГОСТ Р 55954-2018, п. 5.1.10.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Частота дыхания
	Наличие
	ГОСТ Р 55954-2018, п. 5.1.10.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	I : E отношение (вдоха / выдоха)
	Наличие
	ГОСТ Р 55954-2018, п. 5.1.10.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Концентрация кислорода в дыхательной смеси
	Наличие
	ГОСТ Р 55954-2018, п. 5.1.10.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Утечка из дыхательного контура
	Наличие
	ГОСТ Р 55954-2018, п. 5.1.10.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Инспираторный пиковый поток
	Наличие
	ГОСТ Р 55954—2018, А7. Показывает величину пикового инспираторного потока в каждом
вдохе в любом режиме ИВЛ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Время выдоха
	Наличие
	ГОСТ Р 55954—2018, А7. Измеряемая величина во всех режимах ИВЛ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Минутный объем вентиляции
	Наличие
	ГОСТ Р 55954—2018, А7. Общий выдыхаемый объём смеси в минуту.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Выдыхаемый дыхательный объем
	Наличие
	ГОСТ Р 55954—2018, А7. Объём выдыхаемой смеси в каждом дыхательном цикле.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Статический комплайнс
	Наличие
	ГОСТ Р 55954—2018, п. А7. Для расчета показателей дыхательного объема и давления

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Динамический комплайнс
	Наличие
	ГОСТ Р 55954—2018, п. А7. Для расчета показателей дыхательного объема и давления

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Резистентность на вдохе
	Наличие
	ГОСТ Р 55954—2018, п. А7. Для расчета показателей дыхательного объема и давления

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Резистентность на выдохе
	Наличие
	ГОСТ Р 55954—2018, п. А7. Для расчета показателей дыхательного объема и давления

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Экспираторная временная константа
	Наличие
	ГОСТ Р 55954—2018, п. А7
Время, в течение которого из легких удаляется 63% выдыхаемого дыхательного объема

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Авто - ПДКВ
	Наличие
	ГОСТ Р 55954—2018, А7. Для профилактики волютравмы пациента

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Графический дисплей:
	Наличие
	ГОСТ Р 55954—2018, п. 5.1.11.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Отображение кривых и петель:
	ГОСТ Р 55954—2018, п. 5.1.11.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Давление - время
	Наличие
	ГОСТ Р 55954—2018, п. 5.1.11.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Поток - время
	Наличие
	ГОСТ Р 55954—2018, п. 5.1.11.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Объем - время
	Наличие
	ГОСТ Р 55954—2018, А8 для удобства работы и контроля работы аппарата ИВЛ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Давление - объем
	Наличие
	ГОСТ Р 55954—2018, А8 для удобства работы и контроля работы аппарата ИВЛ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Поток - объем
	Наличие
	ГОСТ Р 55954—2018, А8 для удобства работы и контроля работы аппарата ИВЛ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Выбор вертикальной и горизонтальной шкалы и горизонтальной скорости движения
	Наличие
	ГОСТ Р 55954—2018, А8 для удобства работы и контроля работы аппарата ИВЛ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Фиксация кривых
	Наличие
	ГОСТ Р 55954—2018, А8 для удобства работы и контроля работы аппарата ИВЛ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Тревоги и аварийная сигнализация:
	ГОСТ Р 55954—2018, п. 5.1.12.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Индикация световая
	Наличие
	ГОСТ Р 55954—2018, п. 5.1.12.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Индикация звуковая
	Наличие
	ГОСТ Р 55954—2018, п. 5.1.12.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Функция временного отключения сигнала тревоги
	Наличие
	ГОСТ Р 55954-2018, п. 5.1.12.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Настройка границ сигналов тревог
	Наличие
	ГОСТ Р 55954-2018, п. 5.1.12.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество уровней тревоги по приоритетам, шт
	Не менее 3
	ГОСТ Р 55954-2018, п. 5.1.12.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Перечень тревог:
	ГОСТ Р 55954-2018, п. 5.1.12.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Высокие показатели дыхательного объема
	Наличие
	ГОСТ Р 55954-2018, п. 5.1.12.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Низкие показатели дыхательного объема
	Наличие
	ГОСТ Р 55954-2018, п. 5.1.12.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Высокое давление в контуре
	Наличие
	ГОСТ Р 55954-2018, п. 5.1.12.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Низкое давление в контуре
	Наличие
	ГОСТ Р 55954-2018, п. 5.1.12.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Высокая частота дыханий
	Наличие
	ГОСТ Р 55954-2018, п. 5.1.12.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Высокое ПДКВ
	Наличие
	ГОСТ Р 55954-2018, п. 5.1.12.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Высокая концентрация кислорода в дыхательной смеси
	Наличие
	ГОСТ Р 55954-2018, п. 5.1.12.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Низкая концентрация кислорода в дыхательной смеси
	Наличие
	ГОСТ Р 55954-2018, п. 5.1.12.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Апноэ
	Наличие
	ГОСТ Р 55954-2018, п. 5.1.12.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Низкое давление кислорода на входе в аппарат
	Наличие
	ГОСТ Р 55954-2018, п. 5.1.12.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Системная неисправность
	Наличие
	ГОСТ Р 55954-2018, п. 5.1.12.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Низкое ПДКВ (разгерметизация)
	Наличие
	ГОСТ Р 55954-2018, п. 5.1.12.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Отсутствие подачи кислорода на входе в аппарат
	Наличие
	ГОСТ Р 55954-2018, п. 5.1.12.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Неисправность вентилятора
	Наличие
	ГОСТ Р 55954-2018, п. 5.1.12.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Отсутствие напряжения в сети
	Наличие
	ГОСТ Р 55954-2018, п. 5.1.12.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Низкий заряд аккумулятора
	Наличие
	ГОСТ Р 55954-2018, п. 5.1.12.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Большая утечка в контуре неинвазивной ИВЛ
	Наличие
	ГОСТ Р 55954-2018, А9 для контроля герметичности контура и плотности прилегания маски

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Высокие показатели минутного объема
	Наличие
	ГОСТ Р 55954-2018, п. А9. Максимально допустимый дыхательный объем на выдохе

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Низкие показатели минутного объема
	Наличие
	ГОСТ Р 55954-2018, п. А9. Минимально допустимый дыхательный объем на выдохе

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Отображение текстовой информации и получения описания о тревоге, а также возможных причин и кратких рекомендаций по ее устранению
	Наличие
	ГОСТ Р 55954-2018, А9 Для быстрой оценки ситуации

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Небулайзер
	Наличие
	ГОСТ Р 55954-2018, А10, для парентерального введения лекарственных веществ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Индикатор включения небулайзера на дисплее аппарата ИВЛ
	Наличие
	ГОСТ Р 55954-2018, А10, для удобства пользования 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Управление небулайзером с дисплея аппарата ИВЛ
	Наличие
	ГОСТ Р 55954-2018, А10, для удобства пользования 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Синхронизация работы небулайзера с работой аппарата ИВЛ
	Наличие
	ГОСТ Р 55954-2018, А10, для распыления лекарственного вещества только в фазу вдоха

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Габаритные размеры:
	ГОСТ Р 55954-2018, п. 5.1.13.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Высота, мм
	Не более 415
	ГОСТ Р 55954-2018, п. 5.1.13.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ширина, мм
	Не более 360
	ГОСТ Р 55954-2018, п. 5.1.13.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Длина, мм
	Не более 300
	ГОСТ Р 55954-2018, п. 5.1.13.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Масса, кг
	Не более 20
	ГОСТ Р 55954-2018, п. 5.1.14.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Требования к электропитанию:
	ГОСТ Р 55954-2018, п. 5.1.15.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Питание от сети переменного тока
	Наличие
	ГОСТ Р 55954-2018, п. 5.1.15.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Напряжение, В
	220
	ГОСТ Р 55954-2018, п. 5.1.15.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Диапазон Частота, Гц
	50-60
	ГОСТ Р 55954-2018, п. 5.1.15.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Потребляемая мощность,ВА
	Не более 190
	ГОСТ Р 55954-2018, п. 5.1.15.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Автономная работа от встроенного аккумулятора
	Наличие
	ГОСТ Р 55954-2018, п. 5.1.15.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Автоматический переход на работу от встроенного аккумулятора при отсутствии напряжения в сети
	Наличие
	ГОСТ Р 55954-2018, п. 5.1.15.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Зарядка встроенного аккумулятора при наличии внешнего электропитания
	Наличие
	ГОСТ Р 55954-2018, п. 5.1.15.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Полное время зарядки встроенного аккумулятора, час
	Не более 18
	ГОСТ Р 55954-2018, п. 5.1.15.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Индикация уровня заряда аккумулятора
	Наличие
	ГОСТ Р 55954-2018, п. 5.1.15.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Автономная работа от встроенного аккумулятора,мин
	Не менее 150
	ГОСТ Р 55954-2018, п. 5.1.15.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Условия эксплуатации:
	ГОСТ Р 55954—2018, п. 5.1.16.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Диапазон температур окружающего воздуха, °С
	не менее 15-35
	ГОСТ Р 55954—2018, п. 5.1.16.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Диапазон относительной влажности, %
	не менее 15-95
	ГОСТ Р 55954—2018, п. 5.1.16.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Диапазон атмосферного давления, гПа
	не менее 560-1030
	ГОСТ Р 55954—2018, п. 5.1.16.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Уровень шума при работе аппарата ИВЛ на расстоянии 1 м, дБ
	Не более 45,3
	ГОСТ Р 55954-2018, п. 5.1.17.

	
	
	
	
	
	
	Увлажнитель дыхательной смеси для аппаратов ИВЛ
	шт
	1
	Предназначен для согревания и увеличения влажности газов для пациентов
	Наличие
	ГОСТ Р 55954-2018, п. 5.2.

	
	
	
	
	
	
	Медицинский компрессор сжатого воздуха
	шт
	1
	Является источником чистого, безмасляного сжатого воздуха, предназначенного для приведения в движение зубоврачебных приборов и устройств
	Наличие
	ГОСТ Р 55954-2018, п. 5.2.

	
	
	
	
	
	
	Многоразовый контур пациента
	шт
	1
	Предназначен для передачи воздуха или обогащенной кислородом газовой смеси
	Наличие
	ГОСТ Р 55954-2018, п. 5.2.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Внуренний диаметр дыхательной трубки, мм
	10
	ГОСТ Р 55954—2018, п. 5.2.

	
	
	
	
	
	
	Многоразовый контур пациента
	шт
	1
	Предназначен для передачи воздуха или обогащенной кислородом газовой смеси
	Наличие
	ГОСТ Р 55954-2018, п. 5.2.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Внутренний диаметр дыхательной трубки, мм
	15
	ГОСТ Р 55954-2018, п. 5.2.

	
	
	
	
	
	
	Клапан выдоха
	шт
	2
	Регулируют поступление кислородно-воздушной смеси
	Наличие
	ГОСТ Р 55954-2018, п. 5.2.

	
	
	
	
	
	
	Держатель шлангов пациента
	шт
	1
	Предназначен для  фиксации трубок дыхательного контура в заданном пользователем положении
	Наличие
	ГОСТ Р 55954-2018, п. 5.2.

	
	
	
	
	
	
	Кислородный датчик
	шт
	1
	Предназначен для определения концентрации кислорода в газовой смеси, которая подается пациенту
	Наличие
	ГОСТ Р 55954-2018, п. 5.2.

	
	
	
	
	
	
	Тестовое легкое
	шт
	1
	Для проверки работоспособности аппарата без пациента и во время обучения
	Наличие
	ГОСТ Р 55954-2018, п. 5.2.

	
	
	
	
	
	
	Шланг высокого давления для кислорода
	шт
	1
	Для подачи кислорода в аппарат
	Наличие
	ГОСТ Р 55954-2018, п. 5.2.

	
	
	
	
	
	
	Шланг высокого давления для воздуха
	шт
	1
	Для подачи воздуха в аппарат
	Наличие
	ГОСТ Р 55954-2018, п. 5.2.

	
	
	
	
	
	
	Воздушный фильтр/влагосборник для магистрали сжатого воздуха
	шт
	1
	Предназначен для магистрали сжатого воздуха
	Наличие
	ГОСТ Р 55954-2018, п. 5.2.

	 
	Срок предоставления гарантии производителя на товар с момента подписания государственным заказчиком документа о приемке товара, месяц
	не менее 12
	 

	 
	Срок предоставления гарантии поставщика на товар с момента подписания государственным заказчиком документа о приемке товара, месяц.  Срок гарантии поставщика не может быть менее срока гарантии производителя
	не менее 12
	 

	

	


Из пояснений Заказчика следует, что по показателю «Диапазон регулирования чувствительности экспираторного триггера в режиме поддержки давлением самостоятельного дыхания пациента (PSV), % от пикового потока» Заявителем в заявке указано «май.70», что не соответствует требованиям раздела 2 «Описание объекта закупки» аукционной документации Заказчика.
Довод Заявителя, что при постановке в ЕИС указанного значения происходит автозамена не подтвердился. Заявки участников электронного аукциона поступают Заказчику в том виде, в котором они были поданы оператору электронной площадки.  Заказчик не имеет право вносить изменения в заявки участников аукциона. В случае попытки изменения формата ячейки на любой другой формат, отображаемое значение не соответствует диапазону, установленному для показателя «Диапазон регулирования чувствительности экспираторного триггера в режиме поддержки давлением самостоятельного дыхания пациента (PSV), % от пикового потока». Для участия в аукционе помимо заявки Заявителя были поданы 3 заявки, в которых значения показателей соответствуют требованиям аукционной документации. 
Ответственность за достоверность предоставленной в заявке информации несет участник закупки.
Таким образом, заявка ООО «Медпроект» не соответствует требованиям аукционной документации.
Комиссия на основании ч.1, ч.4 ст.105 и на основании ч.15 ст.99, ч.8 ст.106 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
РЕШИЛА:
1. Признать жалобу ООО «Медпроект» необоснованной.
2. Отменить приостановление определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в части подписания контракта (извещение № 0818500000821005648).
Настоящее Решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев с даты его принятия.

