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Заказчик:
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный клинический центр высоких медицинских технологий Федерального медико-биологического агентства»
141435, Московская обл., Химки г.,
мкр. Новогорск
44fz@kb119.ru

Оператор электронной площадки:
ООО «РТС-тендер»
Долгоруковская ул., д. 38, стр. 1, 
Москва, 127006
ko@rts-tender.ru

Заявитель: 
ИП Бикбаева Ирина Вячеславовна
farmaservis@mail.ru	

[bookmark: _GoBack]РЕШЕНИЕ
по делу № 050/06/105-14237/2023 о нарушении 
законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок
	02.05.2023	

	Москва


Комиссия Московского областного УФАС России по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – Управление, Комиссия),
рассмотрев жалобу ИП Бикбаевой Ирины Вячеславовны (далее - Заявитель) на действия (бездействие) Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный клинический центр высоких медицинских технологий Федерального медико-биологического агентства» (далее – Заказчик) при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения ООО «РТС-тендер» (далее – Оператор электронной площадки) электронного аукциона на поставку медицинского оборудования (система электромеханическая для литотрипсии экстракорпоральная) для нужд ФГБУ ФКЦ ВМТ ФМБА России в 2023 году (извещение № 0348100016923000010 на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок – www.zakupki.gov.ru (далее – Официальный сайт)) (далее – Аукцион) и в результате осуществления внеплановой проверки в части доводов жалобы Заявителя в соответствии с пунктом 1 части 15 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) и в соответствии с Административным регламентом утвержденным приказом ФАС России от 19.11.2014 № 727/14,

УСТАНОВИЛА:
В Управление поступила жалоба Заявителя на действия Заказчика при проведении Заказчиком, Оператором электронной площадки Аукциона.
По мнению Заявителя его права и законные интересы нарушены действиями Заказчика, ненадлежащим образом установившего положения извещения о проведении Аукциона.
В соответствии с извещением о проведении Аукциона, протоколами, составленными при определении поставщика (подрядчика, исполнителя):
1) начальная (максимальная) цена контракта - 42 000 000,00 рублей;
2)	дата окончания подачи заявок – 24.04.2023;
3) на участие в Аукционе подано 2 заявки от участников закупки, признанные соответствующими требованиям извещения о проведении Аукциона.
Согласно доводам жалобы Заявителя, Заказчиком в извещение о проведении Аукциона установлены требования к техническим характеристикам товара, ограничивающие количество участников закупки.
Согласно пункту 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе при описании объекта закупки заказчик должен руководствоваться в том числе, следующим правилом: в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В описание объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования или указания влекут за собой ограничение количества участников закупки. Допускается использование в описании объекта закупки указания на товарный знак при условии сопровождения такого указания словами "или эквивалент" либо при условии несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, либо при условии закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование. 
В соответствии с частью 2 статьи 33 Закона о контрактной системе описание объекта закупки в соответствии с требованиями, указанными в части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе, должно содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям.
Согласно пункту 1 части 2 статьи 42 Закона о контрактной системе                         извещение об осуществлении закупки, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, должно содержать описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 настоящего Федерального закона.
Согласно пункту 3 части 2 статьи 42 Закона о контрактной системе, извещение об осуществлении закупки должно содержать требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке в соответствии с настоящим Федеральным законом и инструкция по ее заполнению.
1) По мнению Заявителя, совокупности характеристик, установленных Описанием объекта закупки для товара «Система электромеханическая для литотрипсии экстракорпоральная» соответствует единственный товар «Литотриптер Modulith SLK» производителя «Шторц Медикал АГ», Швейцария.
Представителем Заказчика на заседании Комиссии представлены документы и сведения, согласно которым совокупности характеристик, установленных Описанием объекта закупки для указанного товара также соответствуют товар производителя «Инишия Лтд.», Израиль.
Вместе с тем на заседание Комиссии представитель Заявителя не представил доказательств, подтверждающих обоснованность довода, в связи с чем довод Заявителя не нашел своего подтверждения.
2) Заказчиком в Описании объекта закупки для товара «Система электромеханическая для литотрипсии экстракорпоральная» установлены в том числе следующие требования:
	17
	Максимальная эффективная энергия в фокусе Е (12 мм) 
	Не менее 110 мДж
	Обеспечивает эффективность дробления. Установлено в соответствии с П.7.2 ГОСТ Р 56329-2014. 

	20

 
	Число режимов по выбору энергии воздействия ударных волн 
	Не менее 15
	Обеспечивает удобство лечения пациента. Установлено в соответствии с П.7.2 ГОСТ Р 56329-2014.

	21
	Возможность лечения пациента без анестезии
	Наличие
	Обеспечивает удобство работы оператора и лечения пациента. Установлено в соответствии с П.7.2 ГОСТ Р 56329-2014.

	37
	Педаль управления столом 
	Наличие
	Обеспечивает работу стола. Установлено в соответствии с П.7.2 ГОСТ Р 56329-2014.

	50
	Количество разъемов для подключения УЗИ-датчиков
	Не менее 2 штук
	Обеспечивает расширенное клиническое использование системы . Установлено в соответствии с П.7.2 ГОСТ Р 56329-2014.

	56
	Теплоемкость моноблока излучателя 
	Не менее 600 000 тепловых единиц
	Обеспечивает расширенное клиническое использование системы . Установлено в соответствии с П.7.2 ГОСТ Р 56329-2014.


Представитель Заказчика на заседании Комиссии представил письменные пояснения согласно которым, в соответствии с п.7.2 ГОСТ Р 56329-2014 Заказчиком установлены расширенные требования к характеристикам оборудования для оказания высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «урология», в том числе с использованием современных неинвазивных методов вмешательств. 
Изучив документы и сведения, Комиссия приходит к выводу, что действия Заказчика в части установления требования к характеристике товара не ограничивают участников закупки и противоречат нормам Закона о контрактной системе.
Следовательно, довод жалобы Заявителя является необоснованным.
На основании изложенного и руководствуясь частью 1 статьи 2, пунктом 1 части 15, пунктом 2 части 22 статьи 99, частью 8 статьи 106 Закона о контрактной системе, Административным регламентом Комиссия
РЕШИЛА:
1. Признать жалобу ИП Бикбаевой Ирины Вячеславовны необоснованной.
2. Требование о приостановке определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в части подписания контракта, установленное Управлением на основании части 7 статьи 106 Закона о контрактной системе, отменить.

Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев с даты принятия.


