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АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА
УПРАВЛЕНИЕ
по г. Москве
Мясницкий проезд, д.4, стр. 1
107078, г. Москва,
тел. (495) 784-75-05, факс (495) 607-49-29
факс (495) 607-42-92, е-таП: 1о77@Га8.еоу.т
15.12.2023	№ 53635/23
12.12.2023
Комиссия

ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России
Тер1уакоVаЕV@пт^с^к.^и
ИП Тырыкин К. В.
игакепдег@тЪох.ги
РЕШЕНИЕ
по делу № 077/06/106-17522/2023 о нарушении
законодательства о контрактной системе
г. Москва
Управления Федеральной антимонопольной службы по г. Москве по контролю в сфере закупок (далее - Комиссия Управления) в составе:
Председательствующего — главного государственного инспектора отдела обжалования государственных закупок С.И. Казарина,
Члены Комиссии:
Главного специалиста-эксперта отдела обжалования государственных закупок А.А. Кутейникова,
Специалиста-эксперта отдела обжалования государственных закупок А.И. Рахматуллаева,
рассмотрение жалобы проводилось дистанционно (посредством видеоконференц-связи) при участии представителей ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России: А.С. Аминовой (по доверенности № 116 от 10.10.2023), Н.В. Воронцовой (по доверенности № 116 от 10.10.2023),
в отсутствие представителей ИП Тырыкин К.В., о времени и порядке заседания Комиссии Управления уведомленных надлежащим образом посредством функционала Единой информационной системы,
рассмотрев жалобу ИП Тырыкин К.В. (далее - Заявитель) на действия ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России (далее — Заказчик) при проведении запроса котировок в электронной форме на право заключения государственного контракта на поставку медицинского оборудования (Система физиотерапевтическая для электролечения многофункциональная и Система физиотерапевтическая для электростимуляции, с питанием от батареи) для нужд санатория «Кавказ» - НКФ ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России (Закупка № 0373100108123000645) (далее - запрос котировок), в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
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«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе),
[bookmark: bookmark0]УСТАНОВИЛА:
В Московское УФАС России поступила жалоба Заявителя на действия Заказчика при проведении вышеуказанной закупки.
На заседании Комиссии Управления Заказчиком представлены документы и сведения, запрашиваемые Московским УФАС России.
Заявитель обжалует действия Заказчика, выразившиеся в утверждении извещения в нарушение Закона о контрактной системе.
В составе жалобы Заявитель указывает, что установленные Заказчиком требования к характеристикам необходимого к поставке изделия по п.1 «Система физиотерапевтическая для электролечения многофункциональная» ограничивают круг участников закупки, поскольку совокупности установленных требований соответствуют исключительно изделие «Поток-1» (регистрационное удостоверение ФСР 2010/09713 Гальванизатор Поток-1 по ТУ 9444-005 -46655261-2001, производитель Закрытое акционерное общество «Завод ЭМА»), при этом ограничивающим требованием является: «Потребляемая мощность, ВА, Не более 11».
Согласно п.1 ч.2 ст.42 Закона о контрактной системе извещение об осуществлении закупки, если иное не предусмотрено Законом о контрактной системе, должно содержать описание объекта закупки в соответствии со ст.33 Закона о контрактной системе.
В соответствии с п.1 ч.1 ст.33 Закона о контрактной системе в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В описание объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования или указания влекут за собой ограничение количества участников закупки.
Согласно ч.2 ст.33 Закона о контрактной системе описание объекта закупки в соответствии с требованиями, указанными в ч.1 ст.33 Закона о контрактной системе, должно содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям. При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей и (или) значения показателей, которые не могут изменяться.
Комиссией Управления установлено, что в описании объекта закупки Заказчиком установлены в том числе следующие требования к изделию по п.1 «Система физиотерапевтическая для электролечения многофункциональная»:
· «Исполнение, Переносной, настольный »;
· «Максимальный ток пациента, мА, Не менее 50»;
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· «Функция таймер: В диапазоне не менее от 1 мин до 99 мин»;
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· «Дисплей, дюйм: цифровой ЖК».
· «Защита цепи пациента, Наличие»;
· «Потребляемая мощность, ВА, Не более 11»;
· «Электропитание, В: 220»;
· «Код вида медицинского изделия 335360: Соответствие».
Согласно ч.1 ст.106 Закона о контрактной системе лица, права и законные интересы которых непосредственно затрагиваются в результате рассмотрения жалобы, вправе направить в контрольный орган в сфере закупок возражения на жалобу, участвовать в ее рассмотрении лично или через своих представителей.
На заседании Комиссии Управления представитель Заказчика пояснил, что требования к закупаемому изделию сформированы Заказчиком в соответствии с потребностью учреждения в изделии с указанными в описании объекта закупки характеристиками, при этом, помимо изделий «Поток-1» (регистрационное удостоверение ФСР 2010/09713 Гальванизатор Поток-1 по ТУ 9444-005 -466552612001, производитель Закрытое акционерное общество «Завод ЭМА»), требованиям извещения также соответствуют изделие «ЭГСАФ-01-Процессор» (регистрационное удостоверение ФСР 2011/12527 «Аппарат постоянного и импульсного тока для лечения гальванизацией, электрофорезом, электросном, электроанальгезией, портативный ЭГСАФ-01-«Процессор» по ТУ 9444-002-29692243-2002...»), потребляемая мощность которого составляет «не более 11 ВА» и «не более 9», соответственно.
В подтверждение своей позиции представитель Заказчика представил сведения о регистрационном удостоверении на вышеуказанное изделие «ЭГСАФ-01- Процессор».
Комиссия Управления, изучив документы и сведения, размещенные в Государственном реестре медицинских изделий и организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий (далее — Реестр), приходит к выводу, что изделие «ЭГСАФ-01-Процессор» (регистрационное удостоверение ФСР 2011/12527 «Аппарат постоянного и импульсного тока для лечения гальванизацией, электрофорезом, электросном, электроанальгезией, портативный ЭГСАФ-01-«Процессор» по ТУ 9444-00229692243-2002.»), в полной мере соответствуют требования извещения по п.1 «Система физиотерапевтическая для электролечения многофункциональная», так как в руководстве, размещенном в Реестре, указаны характеристики изделия, не противоречащие требованиям, установленным Заказчиком в описании объекта закупки.
Согласно ч.4 ст.106 Закона о контрактной системе участник закупки, подавший жалобу, вправе представить для рассмотрения жалобы по существу информацию и документы, подтверждающие обоснованность доводов жалобы, однако, на заседании Комиссии Управления представителем Заявителя, а также в составе жалобы Заявителем, не представлено документов и сведений, свидетельствующих о несоответствии изделия «ЭГСАФ-01-Процессор» (регистрационное удостоверение ФСР 2011/12527 «Аппарат постоянного и импульсного тока для лечения гальванизацией, электрофорезом, электросном, электроанальгезией, портативный ЭГСАФ-01-«Процессор» по ТУ 9444-002-29692243-2002.»), ввиду чего у Комиссии 2023-61062
Управления отсутствуют правовые основания для признания Заказчика нарушившим положения о Законе о контрактной системе.
На основании вышеизложенного Комиссия Управления приходит к выводу о необоснованности доводов жалобы.
Исследовав представленные материалы, руководствуясь Законом о контрактной системе, Комиссия Управления
[bookmark: bookmark2]РЕШИЛА:
1. Признать жалобу ИП Тырыкин К.В. на действия ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России необоснованной.
2. Снять ограничения, наложенные на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) Московским УФАС России.
Решение может быть обжаловано в судебном порядке в Арбитражном суде г. Москвы в течение 3 (трех) месяцев с даты его принятия в порядке, установленном гл. 24 АПК РФ.
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СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота ФАС России
С.И. Казарин

Кому выдан: КАЗАРИН СЕРГЕЙ ИГОРЕВИЧ
Сертификат № 00СА17306423В8С790А31806189СОЕ338Е
Действителен с 24.01.2023 по 18.04.2024
Члены комиссии:
[image: ]А.А. КутейниковСВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота ФАС России

Кому выдан: Кутейников Антон Андреевич
Сертификат № 6366183222Р5ОСЕ2САЗР6О732820С91С
Действителен с 23.01.2023 по 17.04.2024
[image: ]А.И РахматуллаевСВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота ФАС России

Кому выдан: Рахматуллаев Алексей Ильич
Сертификат № 11ВЗВВ45854ОЕВ6С993Е00602С0ЕВЕЕС
Действителен с 07.09.2023 по 30.11.2024
Исп.Рахматуллаев А.И. тел.+7 495 784 75 05
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