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ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА
УПРАВЛЕНИЕ
Федеральной антимонопольной
службы
по Республике Адыгея
ул. Ленина, 40, г. Майкоп, 385000
тел. (8772) 57-05-22
e-mail: to01@fas.gov.ru
21.05.2026	№ АЖ/1079/26
На№
МОНОПОЛИЕМ ПЭППУЕКЮРЭ
ФЕДЕРАЛЬНЭ КЪУЛЫКЪУР
Монополием пэшТуек1орэ
Федеральнэ къулыкъум
Адыгэ РеспублкэмкТэ и
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Лениным иур.. 40, къ. Мыекъуапэ, 385000
тел./факс: (8772) 57-05-22
e-mail: to01@fas.gov.ru

#

ООО «АРКМЕД» arkhaylov@gmail.com
2026-1148

2026-1148

ГБУЗ РА «Тахтамукайская ЦРБ»
taxt-zakupki@mail.ru; buh123123@mail.ru
РЕШЕНИЕ
по делу №001/06/105-200/2026
об итогах рассмотрения жалобы
21.05.2026	г. Майкоп
Резолютивная часть оглашена: 18.05.2026
Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Адыгея по контролю в сфере закупок (далее – Комиссия УФАС) в составе: председателя Комиссии УФАС – Жукова А.Г., заместителя руководителя; членов Комиссии УФАС: Блягоза Р.Х., начальника отдела контроля закупок, Клюкиной Н.А., главного специалиста-эксперта отдела контроля закупок, рассмотрев жалобу ООО «АРКМЕД» (далее – Заявитель) на положения извещения запроса котировок в электронной форме №0376300006626000058 на поставку медицинских изделий (Стерилизатор плазменный) (национальный проект «Семья») (далее – Запрос котировок, Извещение), проведя внеплановую проверку на основании пункта 1 части 15 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе),
УСТАНОВИЛА:
[bookmark: bookmark0]В Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Адыгея 08.05.2026 поступила жалоба Заявителя, в которой указано следующее:
[bookmark: bookmark2]«Во исполнение ст. 14 Закона № 44-ФЗ Заказчиком установлено ограничение допуска товаров, происходящих из иностранных государств, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 1875, однако, нарушен пункт 1.1 статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ, который гласит «При описании являющегося объектом закупки товара (в том числе поставляемого при выполнении закупаемой работы, оказании закупаемой услуги), в отношении которого установлены предусмотренные пунктом 1 части 2 статьи 14 настоящего Федерального закона запрет, ограничение или преимущество, указываются характеристики товара российского происхождения».
Анализ реестра российской промышленной продукции показывает, наличие трех моделей плазменных стерилизаторов российского происхождения,
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характеристики которых, тем не менее, не были учтены заказчиком при составлений описания объекта закупки.».
[bookmark: bookmark5]На основании вышеизложенного Заявитель просит: признать жалобу обоснованной и установить, что положения извещения №0376200013326000090 включая описание объекта закупки, нарушают требования Закона о контрактной системе; выдать предписание об устранении выявленных нарушений; приостановить определение поставщика до рассмотрения жалобы по существу; провести внеплановую проверку закупки в пределах полномочий антимонопольного органа в связи с доводами настоящей жалобы; истребовать у оператора электронной площадки заявки участников закупки и исследовать в ходе заседания комиссии сведения о предложенном к поставке товаре, его характеристиках и регистрационных удостоверениях.
[bookmark: bookmark7]Также в составе жалобы Заявитель ходатайствует об участии в рассмотрении жалобы посредством видеоконференции.
[bookmark: bookmark9]Заявленное ходатайство удовлетворено.
[bookmark: bookmark11]Также в составе жалобы Заявитель ходатайствует о направлении в его адрес возражения Заказчика.
[bookmark: bookmark13]Заявленное ходатайство удовлетворено.
[bookmark: bookmark15]ГБУЗ РА «Тахтамукайская центральная районная больница» (далее – Заказчик) с исх. №01-475-26 от 14.05.2026 представлено возражение на жалобу, в котором указано следующее:
[bookmark: bookmark17]«Выбранные Заказчиком значения характеристик обусловлены реальными клиническими, инфраструктурными и эксплуатационными условиями ГБУЗ РА «Тахтамукайская ЦРБ»:
· [bookmark: bookmark19]Полезный объём камеры 93–130 л — выбран исходя из расчётной нагрузки централизованного стерилизационного отделения (ЦСО) и фактической номенклатуры стерилизуемых изделий. Нижняя граница диапазона (≥ 93 л) обеспечивает возможность одновременной стерилизации крупногабаритных эндоскопических, оптических и хирургических инструментов; верхняя граница (≤ 130 л) ограничена габаритами помещения и характеристиками подведённой электрической сети (см. ниже).
· [bookmark: bookmark21]Тип «непроходной» — обусловлен размещением стерилизатора в условиях существующего ЦСО, не имеющего «грязной» и «чистой» зон, разделённых стеной. Проходные стерилизаторы конструктивно требуют двух зон с раздельным доступом, что в действующих помещениях Заказчика технически невозможно без капитальной реконструкции, не предусмотренной планом развития учреждения и бюджетом настоящей закупки.
· [bookmark: bookmark23]Однофазная сеть электропитания — обусловлено инфраструктурным ограничением: к месту установки оборудования подведена однофазная сеть электропитания 220 В. Подведение трёхфазной линии (380 В) потребовало бы реконструкции электроснабжения здания, не предусмотренной бюджетом и сроками настоящей закупки.
· Форма хранения агента — кассета — является принципиальным требованием безопасности эксплуатации и качества стерилизационного процесса.
Кассетная (картриджная) форма хранения стерилизующего агента обеспечивает: стабильность концентрации пероксида водорода в течение всего срока хранения за счёт герметичной заводской упаковки; невозможность пролива агента и контакта персонала с концентрированным пероксидом водорода (≥ 50 %), являющимся опасным химическим веществом II класса опасности; автоматический учёт количества циклов и контроль остатка агента системой стерилизатора; отсутствие необходимости ручных манипуляций оператора с открытыми ёмкостями. Флаконная форма хранения, напротив, предполагает заправку агента вручную, что повышает риск ошибки оператора, экспозиции персонала к опасному агенту и снижает стабильность концентрации действующего вещества.
· [bookmark: bookmark26]Слайдовые двери и автоматический способ закрытия — обусловлены требованиями эргономики и безопасной эксплуатации в условиях ограниченного пространства ЦСО: слайдовые двери не требуют свободной зоны перед стерилизатором, в отличие от распашных, и позволяют рационально использовать рабочее пространство.
· [bookmark: bookmark28]Горизонтальный способ загрузки и наличие полок — обусловлен номенклатурой стерилизуемых изделий — преимущественно длинномерных инструментов и оптических систем, требующих равномерной горизонтальной укладки на полки.
[bookmark: bookmark31]На основании вышеизложенного Заказчик просит признать жалобу Заявителя необоснованной.
[bookmark: bookmark34]Кроме того, Заказчиком с исх. №01-487-26 от 15.05.2026 представлено дополнение к возражению, в котором содержится информация о наличии не менее двух производителей, товары которых подходят под характеристики КТРУ 32.50.12.190-00000048 «Стерилизатор плазменный».
[bookmark: bookmark37]В результате рассмотрения жалобы и проведения внеплановой проверки Комиссия УФАС установила следующее.
Заказчиком на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок zakupki.gov.ru (далее – ЕИС) 03.05.2026 размещено Извещение.
Начальная (максимальная) цена контракта – 8 487 000,00 рублей.
· [bookmark: bookmark42]. В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 42 Закона о контрактной системе извещение об осуществлении закупки, если иное не предусмотрено Законом о контрактной системе, должно содержать описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Закона о контрактной системе.
[bookmark: bookmark45]Согласно части 1.1 статьи 33 Закона о контрактной системе при описании являющегося объектом закупки товара (в том числе поставляемого при выполнении закупаемой работы, оказании закупаемой услуги), в отношении которого установлены предусмотренные пунктом 1 части 2 статьи 14 Закона о контрактной системе запрет, ограничение или преимущество, указываются характеристики товара российского происхождения.
Абзацем четвертым подпункта «а» пункта 7 Постановления Правительства Российской Федерации №1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» (далее – Постановление №1875) установлено, что, при осуществлении закупки товаров, указанных в позициях 1 - 433 приложения №2 к Постановлению №1875, предусмотрено декларирование в извещении об осуществлении закупки или в приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) факта отсутствия в реестре российской промышленной продукции такого товара с характеристиками, соответствующими потребности заказчика, указание в описании объекта закупки характеристик товара, потребность в котором имеется у заказчика и который отсутствует в реестре российской промышленной продукции (далее - Реестр), а также включение в описание объекта закупки копии направленного до начала осуществления закупки в Минпромторг России уведомления об отсутствии закупаемого товара в реестре российской промышленной продукции, которое должно содержать информацию о заказчике (место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона) и о товаре, потребность в котором имеется у заказчика и который отсутствует в реестре российской промышленной продукции (наименование товара, код товара по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008), код товара по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, предусмотренной правом Евразийского экономического союза, и характеристики такого товара).
[bookmark: bookmark49]Комиссией УФАС установлено, что товар «Стерилизатор плазменный» включен в приложение №2 к Постановлению №1875.
[bookmark: bookmark51]Заказчик представил сведения, согласно которым на товарном рынке имеется как минимум два товара разных производителей:
· [bookmark: bookmark53]Стерилизатор плазменный «БАЛТСТЕР® - 4», РУ №РЗН 2024/22835 от 04.06.2024, Держатель РУ/Производитель АО "МЕДИТЕК "Знамя Труда", Российская Федерация;
· [bookmark: bookmark55]Стерилизатор плазменный низкотемпературный LK/MJG-100, РУ №ФСЗ 2010/06566 от 13.01.2020, Держатель РУ ООО "МК ВИТА-ПУЛ", Россия, Производитель: "Лаокен Медикал Технолоджи Ко., Лтд.", Китайская Народная Республика;
· [bookmark: bookmark57]Низкотемпературный плазменный стерилизатор HRF 3000, модель S75, РУ №РЗН 2021/14306 с 22.04.2024, Держатель РУ ООО "ММ Рус", Россия, Производитель: "ТЕКНО МАР МАКИНА Ималат Итхалат Ихраджат Санайи ве Тиджарет Лимитед Ширкети", Турецкая Республика, характеристики товаров которых соответствуют требованиям описания объекта закупки Извещения.
[bookmark: bookmark59]Комиссией УФАС установлено, что в Реестре отсутствует Товар с характеристиками, соответствующими потребности Заказчика.
[bookmark: bookmark61]Вместе с тем, в Извещении отсутствует копия направленного до начала осуществления закупки в Минпромторг России уведомления об отсутствии закупаемого Товара в Реестре.
Учитывая изложенное, Комиссия УФАС приходит к выводу, что действия Заказчика, не включившего в описание объекта закупки копию направленного до начала осуществления закупки в Минпромторг России уведомления об отсутствии

закупаемого Товара в Реестре не соответствует требованиям части 1.1 статьи 33 Закона о контрактной системе, нарушают пункт 1 части 2 статьи 42 Закона о контрактной системе и содержит признаки состава административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 5 статьи 7.30.1 КоАП, следовательно, жалоба является обоснованной.
[bookmark: bookmark64]Вместе с тем, исходя из сведений из протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), согласно которому на участие в закупке подано две заявки, признанные соответствующими требованиям Извещения, Комиссия УФАС приходит к выводу о том, что выявленные нарушения не повлияли на результаты определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
[bookmark: bookmark66]Руководствуясь статьями 99, 106 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», Комиссия УФАС
РЕШИЛА:
1. Признать жалобу ООО «АРКМЕД» обоснованной.
2. Признать действиях Заказчика нарушение пункта 1 части 2 статьи 42 Закона о контрактной системе.
3. Обязательное для исполнения предписание об устранении нарушений Закона о контрактной системе Заказчику не выдавать, поскольку выявленное нарушение не повлияло на результаты определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
4. Передать должностному лицу Адыгейского УФАС России материалы дела №001/06/105-200/2026 для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении.
Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.
[image: ]Председатель комиссии
Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота ФАС России
А.Г. Жуков

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Кому выдан: ЖУКОВ АЗАМАТ ГАСАНОВИЧ
Сертификат № 4B9C8818528740555A2694AABD28237A
Действителен с 21.05.2025 по 14.08.2026
[image: ]Члены комиссии:
Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота ФАС России
Р.Х. Блягоз
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Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота ФАС России

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Кому выдан: Блягоз Рамазан Хазретович
Сертификат № 00А8363848АЕ8629В39ВВ1859061Е60А5В
Действителен с 30.04.2026 по 24.07.2027
Н.А. Клюкина
Кому выдан: КЛЮКИНА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Сертификат № 68C6EA25EAC373ADCFE5D67D96FA5798
Действителен с 09.06.2025 по 02.09.2026
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